
附件1

福建省泉州环境监测中心站非甲烷总烃连续自动监测系统升级改造及运维服务项目

采购方案

    一、项目名称
非甲烷总烃连续自动监测系统升级改造及运维服务项目。

二、设备升级改造完成时间及技术参数要求

本站为市级重点环境监测站，现有设备系统为谱育EXPEC 2000型，原设备为间接法监测非甲烷总烃，为了符合《关于印发<环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定（试行）>的通知》（总站气字〔2021〕61号）《环境空气非甲烷总烃自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 1419-2025）要求，拟对现有设备系统进行升级改造，改造完成时间为2027年6月底前，现对升级改造后的设备做出如下技术参数要求：

1.设备用途：用于在线监测环境大气中的甲烷、非甲烷总烃的质量浓度；

2.监测方法：通过色谱柱分离、阀切换、反吹等手段分离出总烃中的甲烷，使非甲烷总烃单独出峰，直接测定浓度的方法；
3.非甲烷总烃测量范围：0~2ppm；

4.富集温度最低可设置温度≤-10℃（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告复印件）；

5.解析温度最高可设置温度≥300℃以上（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告复印件）；

6.实际样品富集温度不高于10℃，解析温度不低于150℃，最大热解吸速度可达30℃/s；

7.最小显示单位：0.1ppb；
8.分析周期：≤15min；
9.检出限：甲烷检出限≤100ppb，非甲烷总烃方法检出限≤20ppb（需提供省级及以上计量检测机构出具的CMA检测报告复印件）；
10.空白：空白样品甲烷浓度≤100 ppb，非甲烷总烃系统空白≤10ppb（需提供省级及以上计量检测机构出具的CMA检测报告复印件）；

11.校准曲线：非甲烷总烃校准曲线的相关系数R2≥0.999（需提供省级及以上计量检测机构出具的CMA检测报告复印件）；

12.20%量程示值误差：±5%；
13.80%量程示值误差：±3%；
14.20%量程精密度：≤2%；
15.80%量程精密度：≤2%；
16.高浓度残留：≤40nmol/mol；
17.响应因子：含氧烃（乙酸乙酯）≥0.65，芳香烃（甲烷）0.90~1.05，卤代烃（三氯乙烯0.95~1.10（需提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告复印件）；

18.富集效率：乙烯≥80%，正十一烷≥60%；

19.湿度影响：±5%（需提提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告复印件）；

20.样气口和校准口浓度偏差：±5%；

21.动态校准仪流量偏差：±1%；

22.20%量程24h漂移：±5%（需提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告复印件）；

23.80%量程24h漂移：±3%（需提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告复印件）；

24.20%量程7d漂移：±5%（需提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告复印件）；

25.80%量程7d漂移：±3%（需提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告复印件）；

26.平行性：≤2%（需提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告复印件）；

27.数据有效率：≥85%；

28.检测器保护：自动点火，灭火自动切断气体和报警功能；

29.人机交互要求：分析仪表具有内置工业级电脑机和触摸操作显示屏；

30.分析软件采用全中文操作，能进行所有维护诊断功能操作，能监控并记录仪器的阀箱温度、柱箱温度、载气压力、柱前压力等各项运行参数，可设置自动控制仪器的运行参数，自动进行数据处理，实现对外通讯；

31.安全要求：

绝缘电阻：在工作环境中，监测系统电源端子对地或机壳的绝缘电阻≥20MΩ；

绝缘强度：在工作环境中，监测系统在1500V（有效值）、50Hz正弦波实验电压下持续1分钟，不应出现击穿或飞弧现象；

电源要求：监测系统应配有稳压电源，以确保供电符合220×（1±10%）VAC/50Hz的要求；

其他要求：有易燃气体、有毒气体存在的单元和管路的气密性应满足GB/T30431，即0.3MPa压强下，30分钟压降≤0.01MPa，确保其不会泄露。仪器的高温加热区应设有防烫伤标识。

备注：最终验收技术参数及指标根据主管部门相关技术要求及招标文件为准。
三、运维服务内容及要求

（一）运维服务内容

1.对位于泉州市丰泽区东海大街环境空气非甲烷总烃自动监测站点提供运行维护服务，按照《环境空气非甲烷总烃自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 1419-2025）《国家大气光化学监测网自动监测数据审核技术指南（2021版）（试行））》《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则（试行）》《环境空气非甲烷总烃连续自动监测系统技术规定（试行）》（总站气字〔2021〕61号）等标准规范，建立运行保障制度，制定运维应急预案、确保整个系统正常稳定运行，并提交相应的记录文件。运维服务期间，如中国环境监测总站有发布新的相关技术规范，则按新的技术规范要求开展。

运维服务范围包括：所有监测仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定维护、电力供应、网络通讯保障、空调设施、站房维护维修等按相关标准、技术规范运行工作及全部费用，必须接受招标人的监督管理、质控检查和考核，确保各项监测仪器正常稳定运行。涉及站点迁移的，监测仪器、辅助设备的拆卸、安装、调试等具体工作由双方协调解决。

2.制定并实施运维年度工作计划，包括运维内容、运维记录、质量保证和质量控制要求，保证监测数据可追溯。

3.保证对仪器设备故障及时响应，48小时内解决故障，如故障未解决，应提供备机（如无法提供备机，应提交解决方案，经采购单位同意，并限期解决）。通信和电力线路故障除外，应及时与相关部门联系解决。
（二）运维时间

2027年11月1日至2030年10月31日。

（三）运维目标

运维方必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，运行质量应达到以下指标：

1.月度数据有效率不低于90%；
2.数据捕集率达到 95%（以小时值计）以上；
3.运维工作完成率100%；
4.质控工作完成率 100%，年质控数据合格率达到90%以上。

（四）运维质控方案

1 运维基本内容

1.1日常维护内容:

（1）系统状态检查：检查系统是否有报警等异常提示，以及分析模块的FID 温度、柱箱温度、柱前压、保留时间等重要参数是否正常。系统状态检查可通过远程或者现场检查的方式完成。

（2）基线检查：按照厂家说明书或作业指导书要求检查图谱基线是否存在异常漂移和波动。如存在异常漂移和波动，应及时标识或剔除异常数据或对受影响的物质进行重积分。

（3）保留时间漂移：检查仪器保留时间漂移情况，以确保非甲烷总烃测量的准确性。重点关注漂移是否影响监测物质的自动积分，如有影响，应进行调整。

（4）协助数据审核：协助采购人开展数据审核工作，异常数据及时告知采购人并进行无效标识或剔除，在48小时内完成。

1.2 每周巡检内容:

（1）监测站房及辅助设备周巡检

监测站房及周边环境应满足HJ 193相关要求。监测站房及辅助设备日常巡检应满足HJ 818相关要求。运维人员应对子站站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检1次，巡检工作主要包括： 

1)检查站房内温度是否保持在（25±5）℃，相对湿度保持在85%以下。 

2)在冬、夏季节应注意站房内外温差，应及时调整站房温度；检查采样管路保温措施，防止因温差造成采样装置出现冷凝水的现象。

3)检查采样总管进气、排气是否正常。 

4)检查采样支管是否存在冷凝水，如果存在冷凝水应及时进行清洁干燥处理。 

5)检查站房排风排气装置工作是否正常。 

6)检查标气、辅助气钢瓶阀门是否漏气；检查标气和辅助气有效期、压力，气瓶压力低于2 MPa（或系统相关要求值）前应更换。 

7)如采用气体发生器，应检查气体发生器的工作状态，及时补充纯水、更换干燥硅胶、活性炭或无水氯化钙。 

8)检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。 

9)检查各种运维工具、系统耗材、备件是否完好齐全。 

10)检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。 

11)检查各种消防、安全设施是否完好齐全。 

12)对站房周围的杂草和积水应及时清除；对采样有影响的树枝应及时进行剪除。 

13)检查避雷设施是否正常，子站房屋是否有漏雨现象。 

14)记录巡检情况。 

（2）自动监测系统周巡检： 

1)气相色谱、检测器参数设置检查。检查氢火焰离子化检测器氢气与空气输入压力与流量、载气流量与压力等是否与说明书、作业指导书一致。 

2)气相色谱、检测器运行情况检查。检查载气净化装置（如除烃等），如有异常应及时更换。根据系统验收或非甲烷总烃测试时使用的参数，检查色谱炉温控制程序、载气流量或压力控制程序、氢火焰离子化检测器等是否正常，如有异常应及时停机检查，排查问题。

（3）其他维护内容 ：

按照系统说明书或作业指导书要求定期更换阀膜、色谱柱等重要耗材。做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、氢火焰离子化检测器等重要部件。 

如运行维护涉及对气路上的关键硬件部分进行拆卸、打开，维护操作完成后，应按照系统说明书、作业指导书等要求对系统进行验漏。

2 质控内容

2.1 每日工作内容

（1）检查仪器保留时间漂移情况，以确保非甲烷总烃测量的准确性。

2.2 每周工作内容

（1）完成点检并做好记录，包括：氢气发生器、载气和零空气供应情况以及主要性能指标检查，并做好定量保留时间范围校准记录；开展空白检查，若甲烷和非甲烷总烃测定浓度大于方法检出限，应重新校准；开展标点（甲烷 2000 ppb 和丙烷500 ppbC）检查，若定量误差超出±10%，应重新校准。

2.3 每月工作内容

（1）至少进行一次采样流量检查，当误差超过±10%，应对仪器流量进行校准。

（2）每月月初5个工作日内提交上月的监测分析报告，内容包含：空气质量和数据变化情况、上月原始数据、审核后的数据、有效数据获取率、仪器在线率、仪器故障次数、时间及应对措施（包括停电次数及每次具体停电时间，存在问题及改正措施）等；每年最后一份月报中应包含该年度全年的分析结果，并配合采购单位需求开展临时性报告编制工作；

2.4 每季度工作内容

（1）使用标准气体更新多点校准曲线。要求甲烷和非甲烷总烃校准曲线的相关系数R2≥0.999，校准曲线上各浓度点残差与理论浓度的比值应在±10%以内。

2.5 每年工作内容

（1）每年一次对系统、辅助设备、校准或配气设备等开展预防性维护，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，必要时进行更换。预防性维护后进行全面质控检查，并做好记录；

（2）每年进行一次目标化合物测试，确定系统能够长期连续准确定性、定量的VOCs组分，形成监测点位的目标化合物名录，目标化合物名录测试考核指标主要包括空白检查、标准曲线、方法检出限和测定下限、分离度、期间精密度和准确度等，并做好记录。

表1 非甲烷总烃仪耗材清单（1年典型使用量）

	序号
	耗材名称
	所需数量

	1
	点火丝组件
	1套

	2
	硅胶
	12盒

	3
	滤膜
	2盒

	4
	115F总烃气组
	1根

	5
	115F甲烷气组
	1根

	6
	颗粒过滤器滤芯
	1个

	7
	甲烷非甲烷标准气体
	1瓶


备注：表1未包含所有可能用到的备件，成交单位应根据实际情况储备。

（五）运维考核要求

1.按照采购文件和响应文件的有关规定提供服务；
2.根据有关规定及技术要求，对运维月数据有效率、质控数据合格率以及现场考核情况进行考核；
	仪器名称
	月数据有效率
	质控数据合格率
	现场考核情况

	非甲烷总烃连续自动监测系统
	≥90%；不扣款
	100%，考核年度内乙方无故未开展质控或者质控不合格未在规定时限内补做合格的，每次扣款2000元。
	甲方定期对仪器开展现场考核，发现性能测试不合格项目扣2000元/项，运维方应在一周内整改并复测合格，否则甲方有权解除合同。

	
	<90%，且≥80%；扣款2000元。
	
	

	
	<80%；扣款5000元。
	
	


四、项目经费测算

本项目拟采取挂网询价方式开展非甲烷总烃连续自动监测系统升级改造及运维服务价格调研，充分征集潜在服务商报价信息，结合服务范围、人员配置、服务标准等需求综合研判，科学核定本项目初步预算，保障预算编制贴合市场行情，为后续采购实施提供可靠依据。

非甲烷总烃连续自动监测系统升级改造及运维服务项目初步预算金额为市场调研合格供应商的均价，后续将委托会计师事务所进行预算评审。

五、报价及采购方式

（一）报价方式。本次升级改造服务期限为2027年6月底前，运维服务期限为三年，即2027年11月1日至2030年10月31日。

（二）采购方式。本项目计划通过竞争性磋商（评标办法为综合评分法）确定供应商。
附件2

报价函
致：福建省泉州环境监测中心站

根据贵单位非甲烷总烃连续自动监测系统升级改造及运维服务的询价要求，我司报价金额为       元/年（小写）；人民币大写：　　　　　　元整/年。本报价为包含采购方案全部服务内容及税费的年度总价，提交的全部报价文件由下述部分组成：

1、报价一览表

2、法人营业执照复印件

3、法人代表证明及法人身份证复印件

4、授权委托书及授权委托人身份证复印件

5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明

6、承诺完整履行服务内容的承诺函（服务承诺书，加盖单位公章）
报价人（全称并加盖单位公章）：                       

日期：       年     月    日
1

